实验用干法制粒机的维护保养方法

实验用负压干法制粒机的维护保养需围绕‌日常清洁、关键部件管理、润滑与周期性检查‌展开，确保设备长期稳定运行、颗粒质量一致，并符合实验室洁净要求。以下是系统性维护方法：

一、日常操作与清洁规范

每次使用前后都应执行基础维护，防止物料残留导致交叉污染或堵塞。

‌1、启动前检查‌：确认电源、气源、冷却水系统正常；检查各连接部件是否紧固，设备无松动或损坏。

‌2、投料前准备‌：清理料仓和进料口，确保无前次实验残留物，避免影响新批次物料性质。

‌3、运行后清洁‌：关闭电源后，拆卸与物料接触的部件(如压辊罩壳、料斗、筛网)，用软布或毛刷清除粉末残留。对于黏性物料(如中药浸膏粉)，可用75%酒精擦拭消毒。

‌4、整机清洁‌：保持设备表面干燥整洁，定期用压缩空气吹扫控制面板散热孔，防止粉尘积聚影响散热。

二、关键部件维护要点

核心部件的状态直接影响制粒效果和得粒率，需重点监控。

‌1、压辊系统

每月检测辊面凹痕深度及磨损情况，发现严重磨损应及时修复或更换。

压辊间隙需定期校准(建议每运行200小时使用塞尺调整至0.3–0.5mm)，确保出料粒度均匀。

调整间隙必须在‌停机断电‌状态下进行，严禁带料操作，防止辊面损伤。

‌2、整粒与筛分装置

检查整粒刀是否锋利、有无缺损，筛网是否破损或堵塞，间隙保持在0.5–1mm为佳。

若颗粒细粉过多，应排查转笼是否堵料或转速过快。

‌3、密封与防护结构

检查侧密封件是否老化，防止粉尘外泄；负压系统中的布袋除尘器需定期清理，避免堵塞影响抽吸效率。

三、润滑与传动系统保养

合理润滑可显著延长轴承、齿轮等运动部件寿命。

‌1、润滑周期

齿轮与链条：每周涂抹耐高温黄油，减少干摩擦损耗。

轴承：每3个月补充一次锂基润滑脂，用量不超过轴承空间的2/3。

减速机：每4个月更换齿轮油(推荐ISO VG220级或46#极压工业齿轮油)，油位保持在油标1/2–2/3处。

‌2、主轴轴承优化建议

国产设备多采用油脂润滑，维护困难。有条件可升级为稀油润滑系统，实现班前预润滑，延长轴承使用寿命。

四、周期性深度维护计划

建立规律性保养节奏，提前发现潜在故障。

‌1、每周‌：检查传动皮带松紧度，测试急停按钮功能，确保安全装置有效。

‌2、每月‌：评估辊面磨损、清洁风机与除尘器积尘、检查电气线路稳定性。

‌3、每季度‌：校准电子配料秤精度，更换减速机润滑油，全面检修密封圈与转子。

‌4、年度/长期停用

每年对控制柜线路进行老化检测，排查电气隐患。

若设备长期停用，建议每半月空载运行半小时，防止液压密封圈老化；停机后用油性物料(如玉米粉)冲洗模孔10分钟，防堵防硬化。

五、安全操作注意事项

1、所有维护作业必须‌断电操作‌，执行“挂牌上锁”程序，防止误启动。

2、液压系统维护前需先泄压，避免高压油喷溅造成伤害。

3、严禁设备运行时伸手进入粉碎腔或调整压辊间隙。